## Phụ lục 1
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thư mời ngày5/4/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh)
STT | Tên hàng hóa | Tiêu chí kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
Hóa chất, vật tư sử dụng cho hỗ trợ sinh sản (lần 2)
1 | Dụng cụ chứa cọng trữ phôi | Chịu được nhiệt độ âm sâu khi trữ lạnh trứng hoặc phôi. Dẹt dài 140 mm; có 7 màu để phân biệt. Phần thân trong suốt để quan sát bên trong. Cây rút bên trong dễ dàng lấy cọng trữ phôi. Khả năng chứa cọng trữ phôi: 3 cọng 0,5 ml (không que), 8 cọng 0,25 ml (không que), 3 cọng 90 mm (có que). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 600
2 | Dụng cụ chuyển phôi khó | 1 ống bọc ngoài dài 180 mm, đường kính ngoài 2,20 mm với 2 điểm đánh dấu hướng dẫn đo tử cung ở vị trí 55 mm và 65 mm tính từ đầu xa; - 1 thanh kim loại dễ uốn được phủ bằng PE có độ dài 180 mm, đường kính ngoài 1,55 mm; - 1 catheter chuyển phôi siêu mỏng trên ống thép không gỉ ở đầu gần giúp cho việc xử lý dễ dàng hơn; + Chiều dài catheter: 205 mm; chiều dài đầu tip: 25 mm; + Đường kính trong: 0,55 mm, đường kính ngoài: 1 mm; - Đạt chuẩn kiểm định thiết bị Y tế loại I theo chỉ thị 93/42/EEC; Dán dấu CE 0120, ; - Được khử trùng bằng chiếu xạ. | Cái | 350
3 | Kim chọc hút trứng | Gồm 1 nòng, đầu kim có 3 cạnh vát. Vùng phản xạ siêu âm dài 20 mm và 5 mm. Chiều dài kim: 300 mm. Đường kính ngoài / trong: 1,5 / 1,2 mm. Nối với bơm tiêm bằng khóa. Tay cầm thuận tiện có mũi tên dập nổi cho biết chiều vát kim. Không latex, khử trùng bằng chiếu xạ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1000
4 | Môi trường hoạt hóa noãn | Môi trường dùng để kiểm tra noãn bào ở những bệnh nhân đã có quá trình thụ tinh trước đó thất bại do thiếu sự hoạt hóa noãn. Độ pH (ở 37 °C, 6 % CO2): 7,0 -7,6. Osmolality (mOsm/kg): 400-450. Tiệt trùng: terile - SAL 10^3. Endotoxins (EU/ml): < 0.25. MEA (Blastocysts after 96 h in %): ≥ 80. Thành phần gồm: NaCl, KCl, KH2PO4, MgSO4.7H2O, NaHCO3, CaCl2.2H2O, D(+)-Glucose, anhydrous, Na-Lactate, Na-Pyruvate, EDTA, Alanyl-Glutamine, water, non-essential and essential Amino Acids, DMSO, Ca2+-Ionophore A23187 | Lọ | 6
5 | Môi trường dầu phủ | Môi trường phủ dầu để giảm bốc hơi, ổn định độ pH trong quá trình IVF, ICSI. Mật độ d = 0,83-0,86 g/ml. Độ nhớt (ở 30° C): < 30 cP. Tiệt trùng: sterile - SAL 10-3 Endotoxins (EU/ml) :< 0.25 ; MEA ( % Blastocysts sau 96h) :≥ 80%. | Lọ | 5
6 | Môi trường nuôi cấy phôi từ ngày 1 đến ngày 5 | Môi trường dùng để nuôi cấy phôi liên tục từ ngày 1 đến ngày 5. Độ pH (at 37°C, 6 % CO2) : 7.20-7.45. Osmolality (mOsm/kg): 270-290. Tiệt trùng: sterile - SAL 10-3 Endotoxins (EU/ml):< 0.25; MEA (% Blastocysts sau 96h) :≥ 80%. Thành phần gồm: NaCl, KCl, KH2PO4, MgSO4 x 7H2O, NaHCO3, CaCl2 x 2 H2O, Dextrose-anhydrous, Na-Lactate (50% solution), Na-Pyruvate, EDTA, Na-Alanyl-Glutamine, nước, amino acids và 1% HSA. | Lọ | 3
7 | Môi trường tách noãn | Môi trường dùng để tách noãn có chứa HEPES, không yêu cầu CO2, nhiệt độ ở 37 ° C. Độ pH (ở 37°C, 6 % CO2): 7.20-7.60. Osmolality (mOsm/kg): 270-290. Tiệt trùng: SAL 10-3. Endotoxins (EU/ml):< 1, MEA (% Blastocysts sau 96h) :≥ 80%. Thành phần gồm: 80 IU/ml hyaluronidasen nguồn gốc từ bò được xử lý với HEPES-buffered. | Lọ | 2
8 | Môi trường lọc rửa tinh trùng dùng CO2 | Môi trường lọc rửa tinh trùng để tủ ấm CO2 trước khi sử dụng. Độ pH (tại nhiệt độ 37°C, 6 % CO2 ): 7.20-7.5. Osmolality (mOsm/kg): 270-290. Tiệt trùng: sterile - SAL 10-3. Endotoxins (EU/ml): < 0.25MEA (% Blastocysts sau 96h) :≥ 80%. Thành phần gồm: NaCl, KCL, KH2PO4, MgSO4.7H2O, NaHCO3, CaCl2.2H2O, Dextroseanhydrous, Na-Lactate, Na-Pyruvate, EDTA, Na-Alanyl-Glutamine, 15 mmol HEPES, H2O, amino acids, 0.5% HAS, Gentamicin, Phenolred. | Lọ | 2
9 | Môi trường ICSI PVP | Môi trường dùng để làm chậm khả năng vận động của tinh trùng có chứa HEPES, 10% PolyVinyl Pyrrolidone (MW 360 000), không yêu cầu CO2, nhiệt độ ở 37 ° C. Độ pH (at 37°C, 6 % CO2): 7.20-7.60 Osmolality (mOsm/kg): 280-320. Tiệt trùng: sterile - SAL 10-3 Endotoxins (EU/ml):< 1.00. Độ nhớt (ở 30° C): > 170 cP; MEA (% Blastocysts sau 96h) :≥ 80%. | Hộp | 3
10 | Môi trường lọc tinh trùng | Môi trường pH=7.20 ± 7.6. Mức độ độc tố: 0.001. Độc tố vi khuẩn < 0.25 (IU). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kít | 13
11 | Môi trường đông phôi | Là môi trường đông phôi hở. Bao gồm. Dung môi ES, dung môi VS, 4 Cryotecs và 3 mảnh 3 giếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 400
12 | Môi trường rã đông phôi | Môi trường rã đông phôi hở. Thành phần: Dung môi TS, dung môi DS và 01 mảnh làm ấm 4 giếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kit | 450
13 | Ống bơm tinh trùng dài 16,9 cm. | Ống bơm tinh trùng vào buồng cổ tử cung. Ống được thiết kế với đầu mềm, ít gây tổn thương cho buồng cổ tử cung. Có khóa cho các trường hợp dùng với bơm tiêm. Chiều dài: 169 mm ± 2 mm. Đường kính ống: 2 mm ± 0.05 mm. Thể tích: tối thiểu 0.057 ml. Được tiệt trùng từng cái. Tiệt trùng bằng nhiệt độ thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Cái | 175
14 | Catheter chuyển phôi | Dùng để chuyển phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Bộ dụng cụ gồm 03 bộ phận. Gây A-Guiding catheter. Cây B-Mandrel catheter. Cây C-Loading catheter. A-Guiding catheter có chiều dài C: 200mm (±2mm), đường kính ngoài OD:2,00mm(±0,05mm) C-Loading catheter có chiều dài C:266mm (±2mm), đường kính ngoài OD:1,00mm(±0,05mm), dung tích 0,21ml. Cấu tạo catheter load phôi đầu mềm, có hỗ trợ tăng cứng phía trong để dễ dàng load phôi và chuyển phôi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 800
15 | Kim giữ noãn | Kim được làm từ thuỷ tinh borosilicate (O.D 1mm; I.D 0,75 mm). Tổng chiều dài là 5,5 mm, đầu mở được đánh bóng. Chiều dài của tay là 1mm. Góc từ 20 – 400. Kích cỡ đường kính kim: O.D 120 um. Loại nhỏ và vừa có I.D từ 15 – 20 um. Loại dài có I.D dài 25 um. Giữ kim được thiết kế thẳng hoặc góc cong. Giữ kim chỉ sử dụng 1 lần. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20
16 | Kim tiêm tinh trùng vào bào tương trứng | Kim được làm từ thuỷ tinh borosilicate (O.D 1mm; I.D 0,78 mm). Tổng chiều dài là 5,5 mm. Đầu kim nhọn và cong 35º. Chiều dài của tay là 0,5 mm, nghiêng 35º với I.D của típ từ 4,5 – 5um. Đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 400
17 | Kim sinh thiết phôi nang (phôi ngày 5) | Kim được dùng để tiêm, đưa tinh trùng trực tiếp vào tế bào trứng. Kim được làm từ thuỷ tinh borosilicate (O.D 1mm; I.D 0,78 mm). Tổng chiều dài là 5,5 mm. Đầu kim nhọn và cong 35 độ. Chiều dài của tay là 0,5 mm, nghiêng 35° với I.D của típ từ 30um. Phần đầu típ được vát để tăng diện tích bám vào thành phôi. | Cái | 20
18 | Ống đông tinh 1,8 ml | Ống chuyên dùng để đông tinh. Ống có hình dạng hình tròn. Trên thân ống có nhãn, có thể viết để đánh dấu được. Dung tích chứa tinh trùng: 1,8 ml.Tổng chiều dài: 44 ml. Đường kính: 12,4 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Cái | 50
19 | Cọng trữ trứng, phôi | Cọng trữ trứng, phôi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2500
20 | Dung dịch vệ sinh tủ cấy | An toàn, không độc, khử trùng bề mặt kim loại. Đã được thử nghiệm MEA. Không độc hại, không cồn, không mùi không gây ảnh hưởng đến phôi trứng. Không cần pha loãng với nước. Không tạo các chất VOC trong các thiết bị nuôi phôi và trong phòng lab. | Bình | 3
21 | Dung dịch vệ sinh sàn | Dung dịch dùng để khử khuẩn, nấm trên trên bề mặt sàn. Đã được thử nghiệm MEA, HSSA. Không chứa cồn. Diệt khuẩn, diệt nấm (candida), algaecide và selevtively virucide. Hòa tan vết máu khô. Tương thích với kim loại, nhựa, cao su và gỗ. Không tạo các chất VOC trong phòng lab nên không ảnh hưởng đến chất lượng phôi. | Bình | 2
22 | Hộp nuôi cấy 4 giếng | Là loại hộp nuôi cấy 4 giếng. Được làm bằng Polystyrene, có nắp và được tiệt trùng. Đáy dưới của hộp có hình dạng phẳng. Đã được thử nghiệm MEA, LAL, SMI. Trong, rõ khi soi dưới kính hiển vi. Dẫn nhiệt khi để trên đĩa nhiệt. Chiều cao đĩa: 9,5 mm. Đường kính đĩa: 15,5mm. Dung tích: 1,8ml. Được tiệt trùng với tia Gamma từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 480
23 | Hộp nuôi cấy 35 mm | Kích cỡ 35mm. Được làm bằng Polystyrene, có nắp và được tiệt trùng. .Đáy dưới của hộp có hình dạng phẳng. Trong, rõ khi soi dưới kính hiển vi. Dẫn nhiệt khi để trên đĩa nhiệt. Đước thiết kế có khe rãnh. Chiều cao đĩa: 8 mm. Đường kính đĩa: 34,7mm. Dung tích: 7,5ml. Được tiệt trùng với tia Gamma từng túi . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 480
24 | Đĩa Petri nhỡ 1 lòng | Kích cỡ 100mm, 1 lòng. Được làm bằng Polystyrene, có nắp và được tiệt trùng. Đáy dưới của hộp có hình dạng phẳng. Trong, rõ khi soi dưới kính hiển vi. Dẫn nhiệt khi để trên đĩa nhiệt. Chiều cao đĩa: 22 mm. Đường kính đĩa: 93,7mm. Dung tích: 15.ml. Được tiệt trùng với tia Gamma từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 250
25 | Đĩa Petri nhỡ 2 lòng | Hộp nuôi cấy 2 giếng. Được làm bằng Polystyrene, có nắp và được tiệt trùng. Đáy dưới của hộp có hình dạng phẳng. Trong, rõ khi soi dưới kính hiển vi. Dẫn nhiệt khi để trên đĩa nhiệt. Đước thiết kế có khe rãnh. Chiều cao giếng ngoài của đĩa: 11,9 mm. Đường kính giếng ngoài của đĩa: 53,7mm. Chiều sâu giếng ngoài của đĩa: 7mm. Dung tích giếng ngoài: 10ml. Đường kính giếng trong của đĩa: 18,7mm. Chiều sâu giếng trong của đĩa: 4mm. Dung tích giếng trong: 1ml. Được tiệt trùng với tia Gamma từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500
26 | Đĩa nuôi cấy 60 mm | Kích cỡ 60mm. Được làm bằng Polystyrene, có nắp và được tiệt trùng. Đáy dưới của hộp có hình dạng phẳng. Trong, rõ khi soi dưới kính hiển vi. Dẫn nhiệt khi để trên đĩa nhiệt. Đước thiết kế có khe rãnh. Chiều cao đĩa: 12 mm. Đường kính đĩa: 53,7mm. Dung tích: 27ml. Được tiệt trùng với tia Gamma từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500
27 | Lọc khí CO2 | Cấu tạo bộ lọc không có thành phần hóa chất. Bộ lọc khí hình trụ tròn chức năng lọc triệt để các khí VOCs, CACs, vi khuẩn, các loại mùi, bụi, các hợp chất hóa học không gây hại và các phần tử hạt bụi nhỏ. Bộ lọc với than hoạt tính tinh khiết và màng lọc PTPE 0.2µ giúp loại bỏ tối đa vi khuẩn và lọc có hiệu quả 10 cfu/cm2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp | 30
28 | Bơm tiêm 10 ml chọc trứng | Bơm tiêm 3 nấc được đã tiệt trùng riêng từng chiếc. Đầu bơm nằm ở giữa. Được làm bằng vật liệu Polystyrene. Dung tích: 10 ml. | Cái | 11000
29 | Bơm tiêm 3 nấc 1ml | Là loại bơm tiêm 3 nấc được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc. Đầu bơm nằm ở giữa. Bơm tiêm được làm bằng vật liệu Polystyrene. Kích thước: 0,45 mm x 13 mm. Dung tích: 1 ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1200
30 | Ống nghiệm tiệt trùng 5 ml. | Ống được làm bằng Polystyrene siêu sạch hoàn toàn. Là loại ống nghiệm đáy tròn, có nắp 2 nấc, được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc. Chiều cao của ống: 75,54 mm. Đường kính phía nắp ống: 12,40 mm. Đường kính phía nắp đáy: 11,68 mm. Dung tích: 5ml Trạng thái ổn định ở nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C. Có thể chịu được lực ly tâm ở mức 1400 rcf. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Ống | 2000
31 | Ống nghiệm tiệt trùng 14 ml. | Ống được làm bằng Polystyrene siêu sạch hoàn toàn. Là loại ống nghiệm đáy tròn, nắp xoáy đường gen, được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc. Chiều cao của ống: 95,58 mm. Đường kính phía nắp ống: 17,60 mm. Đường kính phía nắp đáy: 15,88 mm. Dung tích: 14 ml. Trạng thái ổn định ở nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C. Có thể chịu được lực ly tâm ở mức 1400 rcf. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Ống | 2000
32 | Ống ly tâm tiệt trùng 15 ml. | Ống được làm bằng Polystyrene siêu sạch hoàn toàn. Là loại ống nghiệm đáy nhọn, nắp xoáy đường gen, được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc. Chiều cao của ống: 119,6 mm. Đường kính phía nắp ống: 17,68 mm. Đường kính phía nắp đáy: 15,77 mm. Chiều dài đáy phần nhọn: 22,48. Dung tích: 15 ml. Trạng thái ổn định ở nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C. Có thể chịu được lực ly tâm ở mức 1800 rcf. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Ống | 1500
33 | Pipette hút mẫu 1ml tiệt trùng đơn chiếc. | Pipette hút mẫu được đóng gói và tiệt trùng riêng từng chiếc. Được làm hoàn toàn bằng Polystyrene. Kích thước: A = 279,40 mm. (Chiều dài pipette), B = 3,35 mm. (Đường kính ở phía dưới cùng của pipette), C = 4,65 mm. (Đường kính ở đầu trên của pipette), D = 4,65 mm. (Đường kính ở giữa pipette) Dung tích pipette: 1 ml. Sai số: +/- 3%. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Cái | 6000
34 | Pipette Pasteur tiệt trùng | Được làm bằng thuỷ tinh và chuyên sử dụng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Được đóng gói tiệt trùng. Chiều dài: 150 mm. Đường kính bên ngoài: từ 6.8 – 7.1 mm. Độ dầy của lớp thuỷ tinh: từ 0.5 – 0.53 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 4000
35 | Pipette tiệt trùng 10 ml | Chất liệu: Polystyrene. Được tiệt trùng riêng từng chiếc. Kích thước: Chiều dài: 346.81mm. Đường kính phía dưới cùng: 3.3mm. Đường kính ở đầu trên: 8.05mm. Đường kính ở giữa: 9.61mm. Dung tích: 10ml. | Cái | 6000
36 | Đầu típ tiệt trùng đơn chiếc 2µl- 200 µl | Đầu típ được tiệt trùng và đóng gói riêng từng chiếc. Dung tích hút mẫu: từ 2 – 200 µl. Chiều dài đầu típ: 53 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 3000
37 | Đầu côn tiệt trùng đơn chiếc 0,1µl - 20µl | Là loại đầu típ được tiệt trùng riêng từng chiếc. Dung tích hút mẫu: từ 0,1 – 20 µl. Chiều dài đầu típ: 40 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 3000
38 | Lọ lấy mẫu tinh dịch | Dung tích lọ: 125 ml. Lọ được tiệt trùng riêng từng chiếc. Nắp lọ màu đỏ và có rãnh. Thân lọ có 4 vạch chia. Thân lọ có vị trí ghi thông tin. Lọ được làm bằng nhựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000
39 | Bao cao su dùng cho đầu dò máy siêu âm để lấy noãn | Là loại bao cao su chuyên dụng dùng cho đầu dò siêu âm. Không chứa chất diệt tinh trùng. Sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000
40 | Găng tay không bột chuyên dùng cho hỗ trợ sinh sản | Là loại găng tay không bột. Được làm từ cao su tự nhiên cao cấp. Được tiệt trùng bằng tia gamma. Độ dãn trước khi lão hoá: tối thiểu 750. Độ dãn sau khi lão hoá: tối thiểu 560. Chiều dài của găng tay 280mm. Chiều rộng của găng tay 89 mm ± 5mm. Cường độ kéo trước khi lão hóa: tối thiểu 24Mpa. Cường độ kéo sau khi lão hóa: tối thiểu 18Mpa. | Đôi | 3000
41 | Dung dịch nhuộm Hematoxylin | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Chai | 4
42 | Đĩa nuôi cấy phôi cố định dùng cho tủ nuôi cấy phôi | Đĩa nuôi cấy phôi cố định, sử dụng cho tủ nuôi cấy phôi Geri. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 300
43 | Lọc khí sạch cho tủ nuôi cấy phôi | Lọc khí sạch cho tủ nuôi cấy phôi Geri Filter. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 240
44 | Bình nước cân bằng môi trường cho tủ nuôi cấy phôi | Bình nước cân bằng môi trường. Dùng cho tủ nuôi cấy phôi Geri. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 240
45 | Khí trộn cho tủ nuôi cấy phôi | Thành phần: 6% CO2 + 6% O2 trong N2. Áp suất: 144 bar. Tol: +/- 10%. Acc: +/- 2%. Van BS3. Dung lượng khí: 7,2 M3. Sử dụng được cho tủ nuôi cấy phôi Geri | Chai | 17
46 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu PRP | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu PRP gồm 1 ống KIT 11ml có chứa gel và chất chống đông ACD-A. Quá trình chuẩn bị 6 bước trong thời gian quay 10 phút. Bao gồm thêm: 1 Kim cánh bướm 21G, 1 Holder sử dụng một lần, 1 kim chọc tuỷ Nhật số 18. Bảo quản tube ở nhiệt độ 4-25ºC. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Bộ | 50

## Phụ lục 2
Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................
PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý cơ quan/đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: Đơn vị: VNĐ
STT | Mã hàng hóa dùng chung theo quy định của BYT(thông tư 04) | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa | Thông số kĩ thuật cơ bản | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (VAT) | Hãng chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Phân nhóm theo TT 14/2020 | Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất |  |  |  | Ghi Chú
[15 empty] | Giá trúng thầu | Số QĐ phê duyệt trúng thầu | Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu | Đơn vị ra quyết định
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1
2
3
Ghi chú: (09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Báo giá này có hiệu lực………………kể từ ngày ký
Ngày…….tháng…..năm 2022
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]